|  |
| --- |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY  SZPITAL OKULISTYCZNY  **03-709 WARSZAWA UL. JÓZEFA SIERAKOWSKIEGO 13**  REGON 016084355 NIP 113-21-68-300  centrala tel. 22 511 62 00  Dział Zamówień Publicznych tel. 22 511 63 06, fax 22 511 63 16  Nr sprawy: **ZP/10/2017** Warszawa 07.04.2017 r.   SPECYFIKACJA **ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**   Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 Pzp)  Przedmiot zamówienia:  **DOSTAWA TOMOGRAFU OPTYCZNEGO (OCT)**  **DO TYLNEGO ODCINKA OKA**  **Z MODUŁEM JASKROWYM, OPCJĄ ANGIO-OCT, WBUDOWANĄ KAMERĄ DO ANGIOGRAFII FLUORESCEINOWEJ**  **I STOLIKIEM ELEKTRYCZNYM**  (CPV 33.12.41.00-6)  Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.  Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów,  oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.  **I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.** |

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny

03-433 Warszawa, ul. Józefa Sierakowskiego 13

tel. 22 511 63 06; fax (511 63 16)

Godziny pracy: 800 – 1530 od poniedziałku do piątku.

Adres strony internetowej Zamawiającego: [www.spkso.waw.pl](http://www.spkso.waw.pl)

**II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.**

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. Wartości zamówienia nie przekraczarównowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

**III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tomografu optycznego (OCT) do tylnego odcinka oka z

modułem jaskrowym, opcją angio-OCT, wbudowaną kamerą do angiografii fluoresceinowej

i stolikiem elektrycznym, jego uruchomienie we wskazanym pomieszczeniu mieszczącym się

w siedzibie Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie,

oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji

sprzętu.

Charakterystykę sprzętu, wykaz wyposażenia oraz wymagania odnoszące się do przedmiotu

zamówienia określa **załącznik nr 2** do SIWZ.

Każdy z Wykonawców zobowiązany będzie do wypełnienia tabeli poprzez opisanie

parametrów technicznych oferowanego aparatu.

Niespełnienie nawet jednego z określonych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Wymagane jest, aby oferowany sprzęt został wyprodukowany nie wcześniej niż w **2016 r.**

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Rozpatrywane

będą tylko oferty kompletne w odniesieniu do całego przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający wymaga załączenia do oferty folderu (prospektu) oferowanego sprzętu

zawierającego informacje umożliwiające potwierdzenie parametrów wpisanych przez

Wykonawcę, oraz zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez

Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, również u

producenta.

Uwaga – brak potwierdzenia parametru w materiałach informacyjnych będzie traktowane

jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

5. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany będzie do złożenia na formularzu oferty

oświadczenia, że zaoferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

### Do potwierdzenia – stosownym dokumentem/dokumentami.

6. **Dokumentacja -** Wykonawca, który wygra przetarg będzie zobowiązany do dostarczenia

wraz ze sprzętem podstawowej dokumentacji, w tym instrukcji obsługi w jęz. polskim w

wersji papierowej oraz w wersji angielskiej. Wskazane jest, aby instrukcja obsługi dostarczona

została również na nośniku elektronicznym.

7**. Gwarancja –** każdy z Wykonawców przystępujących do przetargu zobowiązany będzie do

wypełnienia tabeli stanowiącej **załącznik nr 3** do SIWZ, określającej oferowane warunki

gwarancji i serwisu. Minimalny okres gwarancji na cały zakres przedmiotu zamówienia

wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez upoważnionych

przedstawicieli stron.

7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we

wzorze umowy stanowiącym **Załącznik nr 6** do SIWZ.

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.

1 pkt 6-7.

**IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie **nie dłuższym niż 4 tygodnie,** licząc od daty zawarcia umowy.

**V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.**

* + - 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a/ kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów.

Uwaga - Zamawiający na stawia szczególnych wymagań w odniesieniu do warunków,

o których mowa w pkt.2a/

b/ sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Uwaga - Zamawiający na stawia szczególnych wymagań w odniesieniu do warunków,

o których mowa w pkt.2b/

c/ zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, zrealizował co najmniej 2 zamówienia obejmujące dostawy aparatury

medycznej o łącznej wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto każda

**VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE**

**WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.**

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w **załączniku nr 5** do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
3. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu **zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.**
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu **zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ**.

5. Na podstawie art. 24 aa ust.1 ustawy PZP Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a

następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza,

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, **wezwie** wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym**,** nie krótszym niż **5 dni**, terminie

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1. w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

* **Dokumenty** potwierdzające, że wszystkie zaoferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, tj. **Deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE .**

2) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca zobowiązany będzie

dołączyć następujące dokumenty:

* **Referencj**e bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy wyszczególnione w załączonym do oferty wykazie były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

1. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

* **Odpis z właściwego rejestru** lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast wymienionego wyżej dokumentu składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

1. W odniesieniu do Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, brak podstaw do wykluczenia powinien zostać wykazany przez każdego z Wykonawców.
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Ww. przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu, art. 24 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.
3. **Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP**.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oświadczenie to składa każdy z wykonawców.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
2. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

**VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z**

**WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE**

**WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH  DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.**

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.

**Uwaga - Oryginał dokumentu przesłanego faxem, lub drogą elektroniczną należy niezwłocznie przesłać pocztą lub dostarczyć do Zamawiającego osobiście.**

1. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:

**Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny; 03-709 Warszawa, ul. J. Sierakowskiego 13 - Biuro Zamówień Publicznych.**

1. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: [zampub@spkso.waw.pl](mailto:zampub@spkso.waw.pl), a faksem na nr **(22)  511 63 16.**

UWAGA - **Dla ułatwienia przy udzielaniu odpowiedzi,** **wszelkie pytania dotyczące**

**przedmiotu zamówienia przesłane w formie pisemnej lub faxem, należy**

**przesłać równocześnie e’mailem na adres zampub@spkso.waw.pl**

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na **2** dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
7. **Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest**

* **Pani Wiesława Bugalska - tel. 22/ 511 63 06 w godz. 9.00 – 14.00 (pok. nr 6), fax 22/ 511 63 16.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

**VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.**

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia oferty wadium.

**IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

**X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.**

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
   * 1. wypełniony **formularz ofertowy** sporządzony z wykorzystaniem wzoru załączonego do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
     2. Wypełniony **formularz asortymentowo-cenowy**, sporządzony z wykorzystaniem wzoru załączonego do SIWZ .
     3. Wypełniony formularz sporządzony z wykorzystaniem wzoru załączonego do SIWZ -

„Zestawienie parametrów technicznych oraz wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia”

* + 1. Wypełniony formularz sporządzony z wykorzystaniem wzoru załączonego do SIWZ – **„Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny”**
    2. Wypełniony **formularz zawierający** **wykaz zrealizowanych dostaw** w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,
    3. **Folder (prospekt)** oferowanego sprzętu zawierający zdjęcie oraz wszelkie informacje umożliwiające potwierdzenie parametrów technicznych wpisanych przez Wykonawcę
    4. **Oświadczenia** wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ;

1. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
2. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
8. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

**„ OFERTA NA DOSTAWĘ TOMOGRAFU OPTYCZNEGO (OCT) DO TYLNEGO ODCINKA OKA ”**

**Nr sprawy: ZP/10/2017**

**Otworzyć w dniu 20.04.2017 r. o godz. 11.00**

Uwaga - **Kopertę należy opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.**

1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
3. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
4. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
7. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
8. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP).

Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

**XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. J. Sierakowskiego 13 w Warszawie – pok. 5 (Kancelaria) do dnia **25.04.2017 r.** do godziny **10.00** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 6, w dniu **25.04.2017 r**., o godzinie **11.00.**
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie [www.spkso.waw.pl](http://www.spkso.waw.pl) informacje dotyczące:
8. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
9. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
10. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

**XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.**

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru załączonegodo SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Cena ta powinna wynikać z załączonego do oferty formularza asortymentowo-cenowego zawierającego szczegółowe wyliczenie wartości zamówienia.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.
3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawabędzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

**XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE**

**OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.**

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans

punktów w  n/wym. kryteriach:

1. „Łączna cena ofertowa brutto” – C;
2. „Parametry techniczne (jakość)” – T;
3. „Warunki gwarancji i serwisu” – G.

2. **Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kryterium** | **Waga [%]** | **Liczba punktów** |
| **1.** | **Cena oferowana** | **50 %** | **50** |
| **2.** | **Parametry techniczne (jakość)** | **40 %** | **40** |
| **3** | **Warunki gwarancji i serwisu** | **10 %** | **10** |
|  | **Razem** | **100 %** | **100** |

3. **Sposób obliczenia punktów za poszczególne kryteria**

* **wyliczenie punktów za kryterium - cena**

**Uwaga** - Do wyliczeń zostanie przyjęta wartość brutto oferty.

Punkty za cenę zostaną wyliczone na podstawie poniższego wzoru.

**Cena najtańszej oferty**

**C = --------------------------------- x 50 pkt**

**Cena badanej oferty**

* **wyliczenie punktów za kryterium – parametry techniczne (jakość)**

Kryterium to będzie oceniane przez członków Komisji Przetargowej w skali od 0 do 10 pkt. w oparciu o pisemną opinię biegłego powołanego przez kierownika Zamawiającego na podstawie art. 21 ust.4 ustawy-Prawo zamówień publicznych, sporządzoną po przeanalizowaniu dokumentów załączonych do oferty, tj. wypełnionego przez Wykonawcę formularza pn. „Zestawienie parametrów technicznych oraz wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia” oraz dołączonego do oferty folderu (prospektu) oferowanego sprzętu.

W ramach tego kryterium oceniane będą m.in. parametry techniczne, nowoczesność

konstrukcji i łatwość obsługi oferowanego sprzętu. Podstawę oceny stanowić będą:

- dane techniczne dotyczące oferowanych aparatów ujęte w wypełnionym formularzu

„Zestawienie parametrów technicznych … ” (załącznik nr 2), opracowanym w formie tabeli

przygotowanej przez Zamawiającego,

- informacje zawarte w dołączonym do oferty folderze

- inne dokumenty, opracowania i opinie dotyczące oferowanego sprzętu, mogące mieć

wpływ na ocenę techniczną – o ile Wykonawca dołączy je do oferty.

Opinia sporządzona będzie na podstawie analizy porównawczej zaoferowanych aparatów.

Ostateczna ocena dla tego kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

**Liczba punktów za ocenę parametrów technicznych**

**w badanej ofercie**

**T = ------------------------------------------------------------------------- x 40 pkt.**

**Maksymalna łączna ilość punktów**

**możliwa do przyznania w niniejszym kryterium**

* **wyliczenie punktów za kryterium – warunki gwarancji i serwisu**

Ocena warunków gwarancji i serwisu dokonana będzie na podstawie wypełnionego formularza

stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. W ramach zaoferowanych warunków gwarancji i serwisu ocenie podlegać będą:

1) czas gwarancji – 4,00 pkt.

2) czas reakcji: „przyjęcie zgłoszenia-podjęta naprawa” [godziny] – 1,00 pkt.

3) liczba napraw gwarancyjnych upoważniająca do wymiany wadliwej części

urządzenia na nową – 0,50 pkt.

4) czas naprawy gwarancyjnej przedłuża czas gwarancji /wymóg/ – 0,50 pkt.

5) dostarczenie sprzętu zastępczego w okresie dokonywania naprawy

w terminie dłuższym niż 14 dni – 1,00 pkt.

6) liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji – 1,00 pkt.

7) najbliższa siedziby Zamawiającego lokalizacja autoryzowanego punktu

serwisowego – 1,00 pkt.

Serwis pogwarancyjny:

1) okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży

[w latach] – 0,50 pkt.

2) koszty obsługi serwisowej /bez VAT/ za 1 roboczogodzinę – 0,50 pkt.

Ocena ostateczna dla tego kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

**Liczba punktów przyznana za ocenę warunków**

**gwarancji i serwisu w badanej ofercie**

**G = ------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt.**

**Maksymalna łączna ilość punktów**

**możliwa do przyznania w niniejszym kryterium**

4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego

wzoru:

LP = C + T + G

gdzie:

LP – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,

P – punkty uzyskane w kryterium „Parametry techniczne (jakość)”,

G – punkty uzyskane w kryterium „Warunki gwarancji i serwisu”.

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością

do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą

ofertę.

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający

spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

9. Na podstawie art. 24 aa ust. 1. ustawy PZP Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a

następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

**XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE**

**OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

**XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.**

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**XVI. WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ**

**Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.**

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

**XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.**

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżejkwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

1) Formularz ofertowy

2) Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1

3) Zestawienie parametrów technicznych oraz wymagania

odnoszące się do przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2

4) Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny – załącznik nr 3

5) Wykaz dostaw – załącznik nr 4

6) Oświadczenie – załącznik nr 5

7) Wzór umowy – załącznik nr 6

**SIWZ ZATWIERDZIŁ:**

Dyrektor Szpitala

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik

|  |
| --- |
| **FORMULARZ OFERTOWY** |

|  |  |
| --- | --- |
| **OFERTA**  **dla Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego**  **03-709 Warszawa, ul. Józefa Sierakowskiego 13**  złożona w ramach postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest:  **DOSTAWA TOMOGRAFU OPTYCZNEGO (OCT) DO TYLNEGO ODCINKA OKA**  **Z MODUŁEM JASKROWYM, OPCJĄ ANGIO-OCT, WBUDOWANĄ KAMERĄ**  **DO ANGIOGRAFII FLUORESCEINOWEJ i STOLIKIEM ELEKTRYCZNYM** | |
| **I. DANE WYKONAWCY:**  Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: **……………..…………………………………………………………………………………………………………..……………….**  Wykonawca/Wykonawcy:**……………..……………..………………………………………….……….……………….…**  **………………………………………………………………………………………………………..…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………**  Adres:**………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…... …….………………………………wa na Wykonawcyania,ac rozwojowych (Dz. owych na inwestycje w zakresie dużej infrastrukt.………………………………………………………………………………………………………………………………..……….**  Województwo **: …………………………………………………………………………………………………………………..**  Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: **.…………………………………………..……………….**  Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:  Tel. …………………………………………………………….Faks**………………………………………………………….……**  e-mail **………………………………………………………………………ji o ……………………………………………………………………………………………………….**  Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………..**………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….** | |
| **II. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**  W ramach niniejszego postępowania oferujemy **dostawę tomografu optycznego (OCT)**  **do tylnego odcinka oka z modułem jaskrowym, opcją angio-OCT, wbudowaną**  **kamerą do angiografii fluoresceinowej i stolikiem elektrycznym**  Nazwa/typ/model: …...............................................................................................................................................  Producent: …..................................................................................................................................................................  Rok produkcji: …..........................................................................................................................................................  jego uruchomienie we wskazanym pomieszczeniu mieszczącym się w siedzibie  Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie, oraz  przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji sprzętu.    Zestawienie parametrów technicznych oraz charakterystykę sprzętu zawiera **załącznik nr 2**  do oferty. | |
| **III. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:**  Niniejszym oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ\*\*\*nia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ\*\*riumma w rozdziale III SIWZmacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, konania zamówienia, a:    Wartość netto ..............................PLN + …...... % VAT = **wartość brutto .........................................PLN**  (słownie netto:.................................................................................................................................................................)  (słownie brutto:...............................................................................................................................................................)  \***Łączna cena ofertowa** stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające  wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ,  w tym m. in..  1) sprzętu, zgodnego z opisem zawartym w załączniku nr 2 do oferty;  2) transportu do miejsca przeznaczenia tj. wskazanych pomieszczeń mieszczących się w  Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie, ul. Józefa  Sierakowskiego 13;  3) instalacji i uruchomienia sprzętu oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie  prawidłowego użytkowania sprzętu:  4) dokumentacji, o której mowa w rozdz. III pkt.5 SIWZ;  5) podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. | |
| **IV. OŚWIADCZENIA:**  1**.** Zaoferowane przez nas wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania  zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, na podstawie  n/wym. dokumentów:   * **Deklaracji zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE**     2. **Termin i warunki realizacji przedmiotu zamówienia:**  Zobowiązujemy się do dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu medycznego, o którym  mowa w pkt. II, a także przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie  prawidłowego użytkowania sprzętu w ciągu **…....... tygodni** od daty zawarcia umowy.    3**. Warunki gwarancji i serwisu**  Termin gwarancji,liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (nie krótszy niż 24 miesiące) wynosić będzie: ….........................................................................................  Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu określa załącznik nr …..... do niniejszej oferty.  4. **Dokumentacja**  Zobowiązujemy się do dostarczenia wraz ze sprzętem podstawowej dokumentacji, w tym  instrukcji obsługi w wersji angielskiej oraz w jęz. polskim w formie papierowej, oraz  □na nośniku elektronicznym\*  *\* zaznaczyć jeśli dotyczy*  5. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;  6. Dostawy objęte przedmiotem zamówienia zamierzamy wykonać:  □ własnymi siłami\*  □ powierzyć wykonanie n/wym. części zamówienia podwykonawcom\*:  .......................................................................................................................................................................................  *(zakres i wartość części zamówienia, która realizowana będzie przez podwykonawcę)*  *\* zazanaczyć właściwe*  7. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy  i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.  8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres **30 dni** licząc od dnia otwarcia ofert  (włącznie z tym dniem).  9. Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach  opisanych we wzorze umowy w terminie do **30 dni** od daty otrzymania przez  Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. | |
| **V. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:**  1. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego;  2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji  umowy będzie: .............................................................................................................................................................  e-mail:………...……........……..……… tel…………………………..……..….fax: ....................................................…..; | |
| **VI. ZAŁACZNIK DO OFERTY:**  Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:   1. ......................................................................................................................................................... 2. ......................................................................................................................................................... 3. ......................................................................................................................................................... 4. .........................................................................................................................................................   Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. | |
| ……………………………………………………….  pieczęć Wykonawcy | ...............................................................................................  Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

**Załącznik nr 1**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDN. NETTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **VAT**  **%** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **OFEROWANY PRODUKT**  (nazwa/typ/nr kat.)\* | **PRODUCENT**  /nazwa/kraj pochodzenia/ |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | **Tomograf optyczny (OCT) do tylnego odcinka oka z modułem jaskrowym, opcją angio-OCT,**  **wbudowaną kamerą do angiografii fluoresceinowej**  **i stolikiem elektrycznym** | **1**  **zestaw** |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |

.................................................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

**Załącznik nr 2**

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ORAZ WYMAGANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Tomograf optyczny (OCT) do tylnego odcinka oka**

**z modułem jaskrowym, opcją angio-OCT, wbudowaną kamerą**

**do angiografii fluoresceinowej i stolikiem elektrycznym**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr/Warunek/Wartość graniczna/Elementy wyposażenia** | **Wymagania** | **Parametry oferowane – opis**  **lub potwierdzenie wartości granicznej/ spełnienie wymagań\*** |
| **I** | **Aparat OCT** | | Określić typ/model, producenta |
| 1 | Analiza SS-OCT Swept Source | Tak |  |
| 2 | Długość fali 1,050nm +/-10nm | Tak |  |
| 3 | Rozdzielczość pozioma: 20 μm | Tak |  |
| 4 | Rozdzielczość osiowa: 8μm | Tak |  |
| 5 | Prędkość skanowania: min 100 000 A-skanów na sekundę | Tak |  |
| 6 | Wewnętrzny fiksator o regulowanej pozycji z możliwością wyboru wielkości znaku | Tak |  |
| 7 | Dostępne profile skanowania : 3D, liniowy, krzyżowy, radialny | Tak |  |
| 8 | Zakres korekcji refrakcji pacjenta: -33D do +40D. | Tak |  |
| 9 | Płynne powiększenie (zoom) skanów OCT | Tak |  |
| 10 | Zakres wielkości skanu:  - poziomo zakres min 3 do 12mm  - pionowo zakres min 3 do 12mm | Tak |  |
| 11 | Podgląd dna oka przy ustawianiu głowicy aparatu w oświetleniu podczerwonym IR | Tak |  |
| 12 | Wbudowana kamera do wykonywania fotografii barwnej dna oka i przedniego odcinka o kącie min 45° i rozdzielczości min 5 mln pikseli | Tak |  |
| 13 | Kolorowe zdjęcie dna oka skorelowane ze skanami | Tak |  |
| 14 | Wbudowany w aparacie ekran dotykowy do obsługi urządzenia w trakcie badania oraz podglądu dna oka i wykonywanych skanów | Tak |  |
| 15 | Elektryczna regulacja położenia podbródka | Tak |  |
| 16 | Pozycjonowanie aparatu przy pomocy mechanicznego joysticka | Tak |  |
| 17 | Możliwość wykonania angiografii OCT – Angio OCT – bez podawania środka cieniującego. | Tak |  |
| 18 | Możliwość wykonania angiografii fluoresceinowej z podaniem środka cieniującego oraz badania w autofluorescencji | Tak |  |
| 19 | Możliwość wykonywania badań w kierunku jaskry : ocena grubości włókien okołotarczowych, oraz kompleksów zwojowych w regionie plamkowym | Tak |  |
| 20 | Możliwość eksportu pojedynczych B-skanów, filmów z prezentacjami 3D na zewnętrzne nośniki danych |  |  |
| 21 | Zestaw komputerowy do obsługi systemu |  |  |
| 22 | Prąd zasilający : 220-240V AC 50/60Hz |  |  |
| **II.** | **Stolik** | | Określić typ/model, producenta |
| 1 | Wymiary blatu stolika 800mm x 450mm | Tak |  |
| 2 | Zakres regulacji wysokości stolika min 200mm | Tak |  |
| 3 | Przyciski kontroli wysokości stolika od strony operatora | Tak |  |
| 4 | Wysokość stolika regulowana elektrycznie | Tak |  |
| 5 | Min dwa dodatkowe gniazda zasilania w korpusie stolika | Tak |  |
| 6 | Max obciążenie stolika min 80 kg | Tak |  |
| **III.** | **Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia** | | |
| 1 | Certyfikat użytkowania w Polsce i UE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja na cały sprzęt i oprogramowanie min 24 miesiące | Tak |  |
| 3 | Gwarancja dostępności części zamiennych min 10 lat | Tak |  |
| 4 | Czas oczekiwania na serwis do 24 godz. | Tak |  |
| 5 | Język oprogramowania polski lub angielski | Tak |  |
| 6 | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim | Tak |  |
| 7 | Szkolenie personelu min 2 godz | Tak |  |
| 8 | Paszport techniczny przy dostawie | Tak |  |

\* Należy wpisać wszystkie informacje charakteryzujące parametr lub element składowy

oferowanego sprzętu, a w przypadku, jeśli część składową można określić za pomocą modelu

czy też numeru katalogowego, należy wpisać również te informacje.

...................................................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

**Załącznik nr 3**

...................................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

**WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNY**

Przedmiot zamówienia: **Tomograf optyczny (OCT) do tylnego odcinka oka z modułem**

**jaskrowym, opcją angio-OCT, wbudowaną kamerą do angiografii**

**fluoresceinowej i stolikiem elektrycznym**

Oferowany typ/model: .......................................................................................................................................................

Producent: ................................................................................................................................................................................

Rok produkcji: ........................................................................................................................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane informacje** | **Oferowane warunki** |
| **Warunki gwarancji** | |  |
| 1. | Czas gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) dla całego zestawu |  |
| 2. | Czas reakcji: „przyjęcie zgłoszenia-podjęta naprawa” / nie dłuższy niż 24 godz./ |  |
| 3. | Liczba napraw gwarancyjnych upoważniająca do wymiany wadliwej części urządzenia na nową  – /nie więcej niż 3/ |  |
| 4. | W przypadku naprawy gwarancyjnej czas gwarancji zostaje wydłużony o czas naprawy gwarancyjnej  /traktować jako wymóg/ |  |
| 5. | dostarczenie sprzętu zastępczego w okresie dokonywania naprawy w terminie dłuższym niż 14 dni (TAK/NIE) |  |
| 6. | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji [nie mniej niż 1/rok] |  |
| 7. | Najbliższa siedziby Zamawiającego lokalizacja autoryzowanego punktu serwisowego [adres, telefon, fax] |  |
| **Serwis pogwarancyjny** | |  |
| 1. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży – [w latach]. |  |
| 2. | Koszty obsługi serwisowej (bez VAT)  (1 roboczogodzina)\* |  |
| \* roboczogodzina winna zawierać wszystkie koszty związane z obsługą serwisową (dojazd, delegacje i inne) z wyłączeniem kosztu części wymiennych | | |

...................................................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

**Załącznik nr 4**

………………………………………………..

(Pieczątka firmowa Wykonawcy)

**Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli**

**okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz**

**z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot dostawy** | **Wartość dostawy** | **Data wykonania** | **Podmiot na rzecz którego dostawa została zrealizowana**  /nazwa i adres/ |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |  |

.................................................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

**Załącznik nr 5**

|  |
| --- |
| OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA /I SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU |

|  |  |
| --- | --- |
| Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:  **DOSTAWA TOMOGRAFU OPTYCZNEGO (OCT) DO TYLNEGO ODCINKA OKA**  **Z MODUŁEM JASKROWYM, OPCJĄ ANGIO-OCT, WBUDOWANĄ KAMERĄ**  **DO ANGIOGRAFII FLUORESCEINOWEJ i STOLIKIEM ELEKTRYCZNYM** | |
| **działając w imieniu Wykonawcy:**  **………………………………………………………………………………………………………………………..……………**  **………………………………………………………………………………………………………………………………………**  (podać nazwę i adres Wykonawcy) | |
| **Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania**  **i spełniam warunki udziału w postępowaniu.** | |
| **W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy:**   1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 3. o którym mowa w­ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub­ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 4. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 5. skarbowe, 6. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 7. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 8. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 9. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 10. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 11. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 12. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 13. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 14. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437); 15. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 16. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.   **Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w postępowaniu dotyczące:**   1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 3. zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 dostawy lamp szczelinowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto każda. | |
| ……………………………………………………….  pieczęć Wykonawcy | .....................................................................................  Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

**Załącznik nr 6**

**WZÓR UMOWY**

W dniu ............................ w Warszawie, pomiędzy:

**Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalem Okulistycznym** z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Sierakowskiego 13, działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000113950, zwanym dalej **„Zamawiającym”**, reprezentowanym przez:

Prof. dr hab. n. med. Jerzego Szaflika – Dyrektora

a

**………………………………………………** z siedzibą ………………………………………………………………………..

działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego/ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ................., zwaną w dalszej części Umowy „**Wykonawcą**”, reprezentowaną przez:

1. ...........................................................................
2. ............................................................................

w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zawarto Umowę o następującej treści:

**§ 1**

**DEFINICJE**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa Sierakowskiego 13 aparatury medycznej p.n.

**TOMOGRAF OPTYCZNY (OCT) DO TYLNEGO ODCINKA OKA Z MODUŁEM JASKROWYM,**

**OPCJĄ ANGIO-OCT, WBUDOWANĄ KAMERĄ DO ANGIOGRAFII FLUORESCEINOWEJ**

**I STOLIKIEM ELEKTRYCZNYM**

typ/model ..................................................................................................................................................................

producent ..........................................................................................rok produkcji ...........................................

jego instalacja i uruchomienie w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, a także

przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowego użytkowania sprzętu.

Zestawienie parametrów technicznych oraz charakterystykę sprzętu określa załącznik nr 2 do

umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że wyroby medyczne, o których mowa w pkt.1, zostały dopuszczone do

obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 876), na podstawie n/wym. dokumentów:

* **Deklaracji zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE**

3. Towar będący przedmiotem umowy będzie fabrycznie nowy, opakowany w firmowe opakowanie

właściwe dla rodzaju dostarczanego towaru i środka transportu.

**§ 2**

**Termin i warunki realizacji**

1. Wykonanie wszystkich prac objętych niniejszą umową a także przeszkolenie personelu

Zamawiającego w zakresie prawidłowego użytkowania sprzętu nastąpi w ciągu ......tygodni od

daty zawarcia umowy.

2. Wraz ze sprzętem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć podstawową dokumentację, w tym instrukcję obsługi w jęz. polskim w wersji papierowej (*i na nośniku elektronicznym –jeśli*

*Wykonawca zadeklaruje) oraz w wersji angielskiej.*

3. Wykonanie całego zakresu prac objętych niniejszą umową zostanie potwierdzone protokołem

zdawczo -odbiorczym podpisanym przez strony.

**§ 3**

**Wartość umowy**

1. Wartość umowy, zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo-cenowym, wynosi ............. PLN netto + ...........% VAT = ............................ PLN brutto.

Szczegółowe zestawienie cenowe zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Powyższa cena zawiera koszty:

1) aparatury medycznej zgodnej z opisem zawartym w załączniku nr 2 do niniejszej umowy,

2) transportu do miejsca przeznaczenia tj. wskazanego pomieszczenia zlokalizowanego

w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie, ul. Józefa

Sierakowskiego 13.

3) instalacji i uruchomienia sprzętu,

4) dokumentacji w języku polskim, w tym instrukcji obsługi w wersji papierowej (oraz na

nośniku elektronicznym - jeśli wykonawca zadeklaruje) oraz w wersji angielskiej,

5) szkolenia przyszłych użytkowników w zakresie prawidłowej eksploatacji przedmiotu

zamówienia,

6) podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Podstawą wystawienia faktury jest dostarczenie i uruchomienie sprzętu oraz dostarczenie

dokumentacji w języku polskim oraz angielskim, a także przeszkolenie pracowników

Zamawiającego, potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez strony.

4. Zapłata należności za dostarczony i zainstalowany sprzęt nastąpi w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

5. Cena jest stała przez cały okres obowiązywania umowy. Cena może ulec zmianie jedynie w

przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian. Wykonawcy nie wolno fakturować dostaw po cenach odbiegających od cen ofertowych bez uprzedniego wskazania okoliczności powodującej zmianę oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego.

* 1. Za datę otrzymania faktury, o której mowa w ust. 8przyjmuje się datę jej dostarczenia do kancelarii Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego przy ul. Józefa Sierakowskiego 13 w Warszawie.

7. Błędnie wystawiona faktura VAT może spowodować naliczenie ponownego 30‑dniowego

terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

8. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez Bank rachunku Zamawiającego.

9. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w Umowie. Jeżeli należność

naliczona na fakturze wystawionej przez Wykonawcę przewyższy cenę uzgodnioną przez strony

Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do

niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.

**§ 4**

**Okres gwarancji**

Gwarancja liczona będzie od daty przekazania sprzętu do eksploatacji na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i wynosi .............. miesiące/cy.

Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu określa załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

**§ 5**

**Reklamacje**

1. W razie stwierdzenia niezgodności z zamówieniem Zamawiający w ciągu 7 dni zawiadomi

Wykonawcę o wadach, bądź uszkodzeniach otrzymanego sprzętu lub jego nieprawidłowym działaniu.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu sprzętu Wykonawca przystąpi do ich usunięcia w ciągu ….. godzin i podejmie wszelkie kroki niezbędne do jak najszybszego przywrócenia prawidłowej pracy aparatu.

3. W przypadku stwierdzenia wad bądź uszkodzeń w dostarczonym sprzęcie Wykonawca podejmie natychmiastowe działania na swój koszt mające wyeliminować te wady lub uszkodzenia poprzez naprawę, wymianę podzespołów albo wymianę całego aparatu. Wymiana powinna być dokonana w terminie nie dłuższym niż 7 dni (podzespoły) lub 14 dni (aparat) od daty stwierdzenia konieczności dokonania wymiany podzespołu lub aparatu.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad ukrytych Wykonawca wymieni uszkodzony sprzęt lub jego część (w zależności od rodzaju wady) na swój koszt w ciągu 14 dni od daty stwierdzenia wady.

**§ 6**

**Kary umowne**

1. W przypadku zwłoki w dostawie sprzętu, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary

umowne w wysokości 0,2 % wartości brutto nie dostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2. W przypadku zwłoki w przystąpieniu do naprawy lub wymianie towaru na wolny od wad, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2 % wartości brutto, o której mowa w §3 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z należności Wykonawcy określonej na fakturze w dniu zapłaty należności.

4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie towaru w terminie dłuższym niż 2 tygodnie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy zachowując uprawnienia określone w punkcie 1 i 3 , do których prawo powstało przed dniem odstąpienia od umowy.

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1.

6. W przypadku zwłoki w zapłacie należności Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia Zamawiającemu odsetek ustawowych.

7. Zamawiający i Wykonawca zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej w związku z wykonywaniem niniejszej umowy szkody.

**§ 7**

**Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie istotnej zmiany okoliczności powodujących, że

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami.

3. Zamawiający może również rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku

rażąco nienależytego wykonywania dostawy lub w przypadku rażącego naruszenia przez

Wykonawcę postanowień niniejszej umowy.

**§ 8**

**Rozstrzyganie sporów**

Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

**§ 9**

**Zmiany w umowie**

1. Zmiany w Umowie wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane w formie pisemnej, pod

rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.

1. Zmiany w umowie mogą być dokonane tylko przy zaistnieniu okoliczności, o których mowa

w § 3 ust. 5 oraz w następujących przypadkach:

1) jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, a w szczególności w przypadku wystąpienia:

1. gwałtownej dekoniunktury,
2. ograniczenia dostępności surowców służących do wykonania przedmiotu umowy,
3. globalnego wzrostu cen materiałów służących do wykonania przedmiotu umowy,
4. zakontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia u Zamawiającego mniejszej w stosunku do oferowanej liczby świadczeń zdrowotnych lub po cenach niższych od ponoszonych przez Zamawiającego kosztów tych świadczeń, mających zasadniczy wpływ na sytuację majątkową strony;

2) jeżeli z powodu okoliczności niezawinionych przez żadną ze stron wykonanie przedmiotu

umowy w terminie określonym umową, jest niemożliwe lub znacznie utrudnione;

3) zmiany stanu prawnego którejkolwiek ze stron, niezależnego od jej woli.

3. W przypadku wprowadzenia przez producenta nowszych rozwiązań technologicznych lub

konstrukcyjnych w sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia dopuszcza się możliwość

dostarczenia sprzętu o lepszych parametrach niż wskazane w załączniku nr 2 do umowy.

Powyższa zmiana nie powoduje zwiększenia wartości umowy.

**§ 10**

**Arbitraż**

Sprawy mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu

sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego, po wykorzystaniu postępowania ugodowego.

**§ 11**

**Postanowienia końcowe**

1. Prawa i obowiązki Wykonawcy, wynikające z zapisów niniejszej umowy, nie mogą być przenoszone bez pisemnej zgody Zamawiającego na osoby trzecie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164, ze zm.).
3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej Umowy staną się jej nieodłączną częścią tylko po przedstawieniu ich w formie pisemnej i podpisaniu przez umawiające się strony.
4. Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach (1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy) i obowiązuje każdą ze stron w swoim zakresie.

**za Wykonawcę: za Zamawiającego:**

.............................................................. ..............................................................