Warszawa, dnia 18.03.2019 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP - 1309/19

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/03/2019

Przedmiot postępowania:

DOSTAWA BIOMETRU OPTYCZNEGO DO POMIARÓW

GAŁKI OCZNEJ I KALKULACJI MOCY IMPLANTÓW

WSZCZEPIANYCH PRZY OPERACJI ZAĆMY

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz.1986), udziela wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, sporządzonej w niniejszym postępowaniu.

Pytanie

Czy zamawiający wymaga dostarczenia modularnego tomografu okulistycznego, dedykowanego do analizy i obrazowania przedniego odcinka, wyposażonego w funkcji biometrii (z kalkulacją mocy IOL)  opartego na technologii SS-OCT w konfiguracji przedstawionej w poniższej tabeli?

Aparat do wykonywania optycznej koherentnej tomografii (OCT) w zastosowaniu okulistycznym, przeznaczony do badania przedniego odcinka oka

Aparat wyposażony w moduł biometrii optycznej z możliwością kalkulacji soczewek wewnątrzgałkowych IOL

Analiza SS-OCT Swept Source

Źródło światła LED o długości fali 820-890 nm

Laserowe źródło światła o długości fali 1200-1400 nm

Szybkość obrazowania 50 000 A-skanów na sekundę

Rozdzielczość osiowa w tkance < 10 mikrometrów

Rozdzielczość poprzeczna w tkance 30 mikrometrów

Wielkość obrazu w powietrzu: 14 +/- 5 mmx16.5 mm

Wzory skanowania min: liniowy, objętościowy, radialny, łukowy

Liczba A-skanów w stosunku do B-skanów: 256, 512, 768, 1024

uśredniona liczba skanów na B-skan: 1, 2, 4, 8

Liczba B-skanów we wzorze objętościowym, łukowymi radialnym : 3-65

długość skanowania we wzorze objętościowym i łukowym: 5-16.5 mm

długość skanowania we wzorze radialnym: 5-12.6 mm

wysokość skanowania we wzorze objętościowym: 0.5-7.5 mm

Wbudowane formuły kalkulacyjne: SRK/T, Holladay 1, Haigis, Haigis-L, Hoffer Q

Regulowany podbródek

Pozycjonowanie aparatu przy pomocy mechanicznego joysticka

Dedykowany stolik pod urządzenie, elektrycznie regulowany góra-dół

Wymiary urządzenia: 472x317x496 mm

Waga: 18 kg

Analiza rogówki

Pomiar głębokości przedniej komory

Pomiar grubości soczewki

Pomiar długości osiowej w zakresie 14-32 mm

Możliwość rozbudowy urządzenia o dodatkowe moduły

Opcjonalnie tworzenie krzywizn i map topografii powierzchni tylnej części rogówki oraz ocena indywidualnej geometrii rogówki pacjenta

Opcjonalnie wykonywanie pomiarów odległości angle-to-angle, white-to-white

Odpowiedź:

Proponowany aparat nie oferuje możliwości zastosowania formuł Barretta przez co nie spełnia warunków technicznych określonych załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Naczelny Lekarz Szpitala

dr n. med. Grażyna Broniek