Warszawa, dnia 15.06.2015 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP – 2135 /2015

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy:  postępowania prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę szwów chirurgicznych

Nr sprawy ZP/07/2015

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Informujemy, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły kolejne pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia następującej treści :

1. Pakiet nr 5 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tym pakiecie szwów bez powleczenia, przy

zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Należy zaoferować szwy powlekane.

2. Pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tym pakiecie szwu z igłą o długości 16,15 mm

(zamiast 16,0 mm) typu okrągła szpatuła z mikroostrzem, o średnicy 0,15 mm (zamiast 0,152 mm), o

długości szwu 20 cm (zamiast 23 cm), przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiego szwu.

3. Pytanie do wzoru umowy - §3 ust.2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji dostaw w przypadkach nagłych

(szczególnych) do 2 dni od momentu zamówienia. Oferowane wyroby stosowane są w planowanych

zabiegach i nie zachodzi potrzeba dostarczania ich w tak krótkim czasie.

Odpowiedź: Ponieważ, jak zauważył pytający, chodzi o przypadki nagłe (szczególne) a więc z samej

zasady występujące sporadycznie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu do 2 dni.

Zamawiający zwraca jednocześnie uwagę, że standardowy czas realizacji został określony na 5 dni od

daty zamówienia towaru.

4. Pakiet nr 3

- Czy zamawiajacy w Pakiecie 3 dopuści igłę o średnicy 0,432 mm, pozostałe parametry zgodne z

- SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści igły o proponowanej średnicy.

5. Pakiet nr 3

- Czy zamawiajacy w Pakiecie 3 dopuści igłę oznaczoną jako Premium odwrotnie tnąca (odpowiednik

- igły odwrotnie tnącej z mikroostrzem), jest to specjalna igła z naszej oferty przeznaczone do procedur

- okulistycznych? Pragniemy zaznaczyć, że zamawiający będzie miał możliwość poznać jej właściwości

- podczas weryfikacji właściwości użytkowych produktu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiej igły.

6. Pakiet nr 5

- Czy zamawiajacy w Pakiecie 5 pozycja 1 i 2 dopuści igłę o długości 8,6mm i średnicy 432 mikrony,

- szew z poliestru w którym każda nić z osobna jak i cały szew są powlekane dla lepszego

- przechodzenia szwu przez tkanki.

Odpowiedź: Tak.

- 7. Pakiet nr 6

- Czy zamawiajacy w Pakiecie 6 pozycja 1 dopuści igłę o długości 7,4mm i średnicy 0.305 mm lub igłę o

- długości 8,6mm i średnicy 0,432mm? W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie

- pozycji do odrębnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści każdą z proponowanych igieł.

- 8. Pakiet nr 6

- Czy zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 2 i 3 dopuści igłę oznaczoną jako Premium szpatułka

- (odpowiednik igły szpatułka z mikroostrzem), jest to specjalna igła z naszej oferty przeznaczone do

- procedur okulistycznych? Pragniemy zaznaczyć, że zamawiający będzie miał możliwość poznać jej

- właściwości podczas weryfikacji właściwości użytkowych produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowaną igłę.

- 9. Pytanie do SIWZ

- Prosimy o dopuszczenie oferty, która obejmować będzie katalog zawierający charakterystykę i

- numery katalogowe, jednak bez zdjęć wszystkich oferowanych produktów. Pragniemy zauważyć, że

- zamawiający będzie miał możliwość zapoznać się z próbkami produktów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg załączenia do oferty dokumentu zawierającego zdjęcie

lub rysunek wszystkich oferowanych produktów.

10. Pakiet nr 3 poz.1

- Czy Zamawiajacy dopuści igłę o długości 12 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści taką igłę.

- 11. Pakiet nr 2

Czy w Pakiecie nr 2 Zamawiający dopuści nić 4/0 o dł. 50cm z jedną igłą o dł. 13,00mm?

Odpowiedź: Tak.

- 12. Pakiet nr 3

Czy w Pakiecie nr 3 Zamawiający dopuści nić 6/0 z 2 igłami odwrotnie tnącymi bez mikroostrza?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiego szwu.

- 13. Pakiet nr 5 poz. 1,2

Czy w Pakiecie nr 5 poz. 1 i 2 Zamawiający dopuści nici poliestrowe nie-powlekane?

Odpowiedź: Należy zaoferować szwy powlekane.

- 14. Pakiet nr 9

Czy w Pakiecie nr 9 Zamawiający dopuści nić 10/0 z 2 igłami typu „spatula side cut” jak na rysunku

Odpowiedź: Tak.

- 15. Pakiet nr 10

Czy w Pakiecie nr 10 Zamawiający dopuści nić 10/0 o dł. 20cm,z 2 igłami o średnicy: 0,140 mm?

Odpowiedź: Należy zaoferować szwy zgodne z opisem zamieszczonym w SIWZ.

- 16. Pytanie do wzoru umowy - § 4 ust. 11

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 11 poprzez wprowadzenie

następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego

Wykonawcy

Odpowiedź: Dotychczasowy zapis § 4 ust. 11 pozostaje bez zmian.

- 17. Pytanie do wzoru umowy - § 6 ust. 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu

przyszłej umowy w zakresie zapisów par 6 ust. 1

1.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary:

1)	10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu Umowy określonej w § 4 ust. 1, gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 2, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy;

2)	0,5% wartości brutto niedostarczonej części Przedmiotu dostawy, za przekroczenie terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 2, z powodów niezawinionych przez Zamawiającego, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej części Przedmiotu dostawy

3)	0,5% wartości brutto przedmiotu reklamacji, w przypadku przekroczenia terminu wykonania reklamacji, o którym mowa w § 5 ust. 5, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części Przedmiotu dostawy, której dotyczy reklamacja.

Odpowiedź: Dotychczasowy zapis określony we wzorze umowy pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Naczelny Lekarz Szpitala

dr n. med. Grażyna Broniek