Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ORAZ WYMAGANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

APARAT DO BADAŃ ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH NARZĄDU WZROKU WRAZ Z DRUKARKĄ

| L.p. | Parametr/Warunek/Wartość graniczna | Wymagania | Parametry oferowane – opis lub potwierdzenie wartości granicznej/ spełnienie wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| OFEROWANY APARAT |  |  | podać nazwę/ typ/model/ producenta |
| 1 | Zakres badań: Pattern VEP; Pattern ERG; Flash VEP; Albino VEP 1 Channel; Flash ERG 2 Channel; ON-OFF Response; S-Cone ERG; EOG (fast+slow); Multifocal ERG S; Multifocal VEP; | TAK |  |
| 2 | Funkcje oprogramowania: Visual Acuity; Photopic Negative Response; Test jaskrowy (Glaucoma Screening); Scientific Tool Port; Scientific Tool Scan; Multifocal Science; | TAK |  |
| 3 | Możliwość opcjonalnego wyposażenia w moduły: Nystamografia; Pupilometr; Program do badania czułości na kontrast; | TAK |  |
| 4 | Standard ISCEV dla ERG, PERG, EOG, mfERG, VEP | TAK |  |
| 5 | Automatyczna analiza z umieszczeniem znaczników podczas badania | TAK |  |
| 6 | Automatyczna eliminacja artefaktów dla wszystkich programów | TAK |  |
| 7 | Cyfrowy filtr obróbki sygnału | TAK |  |
| 8 | Test impendancji możliwy do uruchomienia w dowolnym czasie badania | TAK |  |
| 9 | Fiksator oka na froncie monitora dla PVEP, PERG, mfERG, mfVEP | TAK |  |
| 10 | Dostosowywanie wydruku do potrzeb operatora | TAK |  |
| 11 | Możliwość zdalnego serwisu przez program Team Viewer | TAK |  |
| 12 | Czasza Ganzfeld zgodna ze standardem ISCEV (czasza z wbudowaną kamerą kontroli fiksacji), komputerowe kontrolowanie funkcji czaszy, regulowany podbrudek, zamontowane diody LED o standardowej jasności 3,0 cds/m2 w kolorach: white; royal blue (455 nm) zakres regulacji minimum -50dB do -5dB, w krokach 5 dB; blue (470 nm) zakres regulacji minimum -45 dB do 0dB, w krokach 5dB; green (525nm) zakres regulacji minimum -45 dB do 0dB, w krokach 5dB; amber (590 nm) zakres regulacji minimum -45 dB do 0dB, w krokach 5dB; red (625 nm) zakres regulacji minimum -45 dB do 0dB, w krokach 5dB; | TAK |  |
| 13 | Możliwość tworzenia własnych testów | TAK |  |
| 14 | Możliwość archiwizacji danych | TAK |  |
| 15 | Możliwość rozbudowy o stymulator: Miniganzfeld (standard flash 3,0 cds/m2, zakres regulacji minimum -25dB do +10dB, w krokach 5dB) | TAK |  |
| 16 | Możliwość rozbudowy o stymulator: Baby flash (standard flash 3,0 cds/m2, white, red, blue, zakres regulacji minimum -40dB do +10dB, w krokach 5dB) | TAK |  |
| 17 | 4-kanałowy wzmacniacz biosygnału, impendancja 2 x 100 MΩ, reakcja wspólna minimum > 110 dB, wzmocnienie powyżej 150000, czułośc minimum od 10 µV/Div do 2 mV/Div, niskie pasmo częstotliwości minimum od 0,02 Hz do 1 kHz, wysokie pasmo częstotliwości minimum od 20 Hz do 10 kHz | TAK |  |
| 18 | Komputer klasy PC do obsługi urządzenia o parametrach minimum: Intel Core i7-7500U processor 7; 2,7 GHz, Windows 10 (64 Bit), drukarka | TAK |  |
| 19 | Monitor wyświetlający bodźce stymulujące co najmniej 19 cali, wysokokontrastowy, kolorowy o luminacji co najmniej 120 cd/m2. Kontrast kontrolowany od 3% do 99% | TAK |  |
| 20 | Drukarka kolorowa laserowa | TAK |  |
| 21 | Wyposażenie w stolik o regulowanej wysokości (na stoliku zamontowana m.in. czasza Ganzfeld i monitor diagnostyczny) | TAK |  |
| 22 | Akcesoria minimum: 10 Elektrod EEG 1 Zestaw przewodów do elektrod DTL 20 Zestawów elektrod DTL (w zestawie 2 szt..) 2 Zestawy elektrod JET (pakowane po 50 szt.) 6 Past poprawiających przewodzenie TEN20(230g) 1 Adapter do mfVEP 6 Żeli Nu-Prep (115g) | TAK |  |
| Pozostałe wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 23 | Przeprowadzenie szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie użytkowania zaoferowanego sprzętu medycznego w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 24 | Możliwość zaimplementowania badań wykonanych na dotychczas użytkowanym systemie ERG do nowego zestawu | TAK |  |
| 25 | Przedmiot oferty oznaczony znakiem CE | TAK |  |
| 26 | Deklaracja lub certyfikat zgodności na zaoferowany sprzęt medyczny, wystawiony przez uprawniony podmiot, zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 175) | TAK |  |
| 27 | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu medycznego (prospekty, broszury, dane techniczne itp.), w których zaleca się zaznaczenie wymaganych parametrów. | TAK |  |
| 28 | Sprzęt medyczny stanowiący przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy | TAK |  |
| 29 | Oświadczamy, że zaoferowany sprzęt medyczny jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
| 30 | Instrukcja obsługi w języku polskim zostanie dostarczona wraz ze sprzętem. | TAK |  |

* Należy wpisać wszystkie informacje charakteryzujące parametr lub element składowy oferowanego

sprzętu, a w przypadku jeśli część składową można określić za pomocą modelu czy też numeru

katalogowego należy wpisać również te informacje.

...............................................................

Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy