Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ORAZ WYMAGANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

AUTOKERATOREFRAKTOMETR ZE STOLIKIEM ELEKTRYCZNYM

| L.p. | Parametr/Warunek/Wartość graniczna | Wymagania | Parametry oferowane opis lub potwierdzenie wartości granicznej/ spełnienie wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| OFEROWANY APARAT |  |  | podać nazwę typ/model/ producenta |
| 1 | Pomiar obuoczny realizowany w pełni automatycznie na monitorze LCD źrenicy oka | TAK |  |
| 2 | Ekran LCD o przekątnej 8,5”, kolorowy, dotykowy, obrotowy w zakresie 0-180o, o zmiennym regulowanym dowolnie kącie nachylenia | TAK |  |
| 3 | Funkcja pomiaru auto start i manualnie | TAK |  |
| 4 | Zakres pomiaru refrakcji sfery od -25D do +22D z dokładnością 0,12D i 0,25D | TAK |  |
| 5 | Zakres pomiaru cylindra od -10D do +10D z dokładnością 0,12D i 0,25D | TAK |  |
| 6 | Pomiar osi cylindra od 0 do 180o co 1 stopień | TAK |  |
| 7 | Możliwość przedstawienia wyniku dla soczewki oddalonej (pomiar od jej tylnej powierzchni) od szczytu rogówki (VD) w odległości 0mm, 12.00mm, 13,75mm oraz możliwość pomiaru średnicy źrenicy, rogówki | TAK |  |
| 8 | Pojedynczy pomiar refrakcji realizowany poprzez skanowanie układu optycznego oka wiązką w kształcie okręgu, w obszarze większym niż wielkość kołowa wiązki, fizyczne uśrednienie pojedynczego wyniku w obszarze pomiarowym | TAK |  |
| 9 | Rozluźnienie akomodacji badanego poprzez ruch optotypu | TAK |  |
| 10 | Pomiary keratometryczne | TAK |  |
| 11 | Zakres pomiaru mocy rogówki od 33,75D do 67,5D | TAK |  |
| 12 | Zakres pomiaru mocy astygmatyzmu rogówki od -10D do +10D | TAK |  |
| 13 | Pomiar osi astygmatyzmu rogówki od 0 do 180o | TAK |  |
| 14 | Funkcja pomiaru oka z soczewką wszczepioną (IOL) | TAK |  |
| 15 | Wbudowana drukarka umożliwiająca wydruk pomiarów | TAK |  |
| 16 | W wyposażeniu stolik elektryczny | TAK |  |

* Należy wpisać wszystkie informacje charakteryzujące parametr lub element składowy oferowanego sprzętu,

a w przypadku jeśli część składową można określić za pomocą modelu czy też numeru katalogowego należy

wpisać również te informacje.

...............................................................

Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy