Postępowanie nr ZP/05/2020

Załącznik nr 2

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH W TYM PUNKTOWANYCH

| LP | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | ILOŚĆ /szt./ | OFEROWANY PRODUKT /nazwa handlowa / typ / model / potwierdzenie i opis parametrów oferowanych w tym punktowanych | PRODUCENT /nazwa/kraj wytworzenia/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 1 | Stół ze zlewem dwukomorowym z półką wyposażony w baterie z dwoma wylewkami, wykonany ze stali gatunku min. AISI 304. Wymiary komór 60x40x25 cm (±10%). Komory w odpływie wyposażone w zawór ze stali nierdzewnej sterowany manualnie uchwytem umiesczonym przed maskownicą oraz w sitko o drobnych oczkach. Maskownica komór wykonana z blachy o grubości 1÷1,5 mm. Blat roboczy wykonany z blachy o grubości 1,5÷2 mm usztywniony od spodu elementami metalowymi. Przednia, dolna krawędź blatu ukształtowana w sposób zapobiegający ściekaniu płynów z blatu – tzw. kapinos. Tylna krawędź blatu zakończona rantem wygiętym w górę z blachy stanowiącej blat roboczy. Rant o wysokości min. 10 cm (±10%) wykonany z dwóch poszyć blachy. Pełna półka pod blatem wykonana z blachy o grubości 1÷1,5 mm, spawana do szkieletu wyposażona w usztywnienie wzdłużne. Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką: 20 cm (±10%). Elementy nośne szkieletu wykonane z profili kwadratowych 40x40x1,25 mm (±5%). Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie ± 15 mm. Stół wyposażony w bolec ekwipotencjalny oraz baterię natryskową sztorcową dwukolumnową, wyposażona w wysokociśnieniowy wąż, wahacz i wspornik. Wymiary: 200 x 65 x 90 cm ±1% (długość x szerokość x wysokość) | 1 |  |  |
| 2 | Pistolet do suszenia sprężonym powietrzem bez wymiennych końcówek. Wykonany z materiału odpornego na działanie korozji. Mocowany do ściany lub blatu – do ustalenia z Zamawiającym podczas instalacji. Elastyczny wąż. Rękojeść wykonana z tworzywa sztucznego. | 3 |  |  |
| 3 | Pistolet z wymiennymi końcówkami (do strzykawek i igieł z końcówką typu RECORD, do pipet, do kateterów i rurek o małym przekroju, do rurek i ssaków, do strzykawek i igieł z końcówką typu LUER, dysza rozpylająca do mycia narzędzi, do butelek i kolb Erlemeyera, wodna pompka eżektorowa do czyszczenie przez odsysanie zawartości) do mycia ręcznego precyzyjnych narzędzi. Wykonany z materiału odpornego na działanie korozji. Mocowany do ściany lub blatu – do ustalenia z Zamawiającym podczas instalacji. Elastyczny wąż. Rękojeść wykonana z tworzywa sztucznego. | 1 |  |  |
| 4 | Zestaw umywalkowy, składający się z: Podajnik na ręczniki papierowe z obudową ze stali nierdzewnej - 1 szt. Uniwersalny dozownik łokciowy przeznaczony do preparatów dezynfekcyjnych , myjących i pielęgnujących do rąk, obudowa z tworzywa sztucznego - 3 szt. Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej, pojemność 15-25l -1 szt. Lustro do zawieszenia na ścianie nad umywalką. Wymiary 60x40 ±5% cm - 1 szt. | 4 |  |  |
| 5 | Zestaw toaletowy, składający się z: Szczotka do WC, mocowana do ściany, nierdzewny uchwyt - 1 szt. Pojemnik na papier toaletowy, mocowany do ściany, nierdzewny - 1 szt. | 1 |  |  |
| 6 | Wieszak ścienny haczykowy fartuchowy. Wykonany ze stali nierdzewnej. Minimum 5 haczyków. | 2 |  |  |
| 7 | Myjnia dezynfektor o pojemności 10 tac DIN przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, kontenerów oraz obuwia operacyjnego. Komora przelotowa, dwudrzwiowa. Drzwi uchylne, tworzące po otwarciu wygodny stolik do załadunku i rozładunku komory. Ergonomiczna wysokość stolika do załadunku i rozładunku myjni-dezynfektora, utworzonego po otwarciu drzwi – 650÷850 mm. Wymiary urządzenia umożliwiające montaż we wskazanych miejscach, szerokość nie większa niż 65cm. Pojemność komory 10 tac narzędziowych o wymiarach zgodnych ze standardem DIN 1/1. Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonane ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej. Końcowe płukanie wodą uzdatnioną. Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej Jedna lub dwie pompy myjące o wydajności dostosowanej do układu cyrkulacyjnego. Cztery pompy detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach. Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. Zdalne monitorowanie przy użyciu smartfona lub komputera pracy sterylizatorów przez serwis Wykonawcy oraz wyznaczony personel Zamawiającego w czasie rzeczywistym. Sterownik urządzenia wyposażony w klawiaturę membranową lub ekran dotykowy. Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz, na którym może być prezentowane nie mniej niż 20 znaków graficznych. Sterownik urządzenia wyposażony w drukarkę parametrów procesu - (drukarka po stronie rozładowczej). Wyświetlanie informacji o potrzebie wykonania przeglądu technicznego. Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej. Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej. Liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 10, w tym nie mniej niż 5 wybieranych za pomocą pięciu różnych klawiszy klawiatury lub ekranu dotykowego sterownika. Specjalny, odrębny program oczyszczający komorę, zbiornik oraz orurowanie wewnętrzne urządzenia z osadów mineralnych. Zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu indywidualnie dla każdego procesu wraz z kondensatorem oparów wyposażonym w układ odzysku ciepła. Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny. Silniki suszarki bezszczotkowe. Automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra jałowego – sygnalizacja stanu awaryjnego (tzn. zapchania lub perforacji filtra). Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. (Brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione). Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu. Zdejmowalne ramiona spryskujące wyposażone w zdejmowalne zakończenia, umożliwiające dokładne oczyszczenie wnętrza (usunięcie pozostałości nici chirurgicznych, elementów igieł, itp.), poprzez możliwość przelotowego przepłukania każdego z ramion w celu zapobieżenia gromadzenia się zanieczyszczeń w zakończeniach ramion. Demontaż ramion ani zakończeń nie wymagający użycia narzędzi. Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia. Zasilanie elektryczne 3N 400V, 50 Hz, moc maksymalna 10 kW (+/-10%), Przeszklone drzwi komory (nie mniej niż 75% powierzchni drzwi). Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – 4 pojemniki po min. 5 l każdy. Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883. Wyposażenie: 1) Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi operacyjnych o pojemności 10 tac o wysokości co najmniej 70 mm. Demontowalne ramiona i zakończenia ramion natryskowych umożliwiające okresowe czyszczenie wnętrza. Konstrukcja wózka zapewniająca mycie przedmiotów o wysokości większej niż wysokość pojedynczego poziomu mycia – demontaż wybranych poziomów mycia. - łącznie 2 szt. 2) Wsad do mycia obuwia o pojemności 15 par do umieszczenia na wózku wsadowym narzędziowym - łącznie 1 szt. PARAMETRY PUNKTOWANE: Suszarka wyposażona w kondensator oparów z układem odzysku ciepła z usuwanego powietrza suszącego służący do ogrzania powietrza pobieranego do suszenia, tzw wymiennik powietrze/powietrze – 5 pkt. Wysokość stolika do załadunku i rozładunku myjni-dezynfektora, utworzonego po otwarciu drzwi nie większa niż 70 cm – 5 pkt. | 2 |  |  |
| 8 | Zestaw do mycia i dezynfekcji wózków transportowych aktywną pianą. Nie wymagający zasilania elektrycznego. Funkcja dozowania detergentu z regulacją stężenia roztworu. Wykonane z materiału odpornego na działanie korozji, wielofunkcyjny pistolet natryskowy wraz z wężem o długości 15 m, uchwyt do mocowania dwóch 5 l pojemników z detergentem na ścianie. | 1 |  |  |
| 9 | Stanowisko do pakietowania, stelaż z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej, blat "ciepły” HPL o grubości min. 10 mm, stół posadowiony na nóżkach z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne, Wymiary: długość 200 cm, szerokość 70 cm, wysokość 85 cm – sprawdzić z wymiarami w naturze przed dostawą i instalacją. Wszystkie wymiary +/- 10% | 1 |  |  |
| 10 | Sterylizator parowy, przelotowy z własną wytwornicą pary. Pozioma przelotowa komora sterylizacyjna. Pojemność komory: 6 jedn. wsadu wg PN-EN 285. Zasilany parą z własnej wbudowanej elektrycznej wytwornicy pary Wytwornica pary zasilana wodą o przewodności poniżej 5µS/cm. Zasilanie elektryczne (400V), moc urządzenia 55kW (+/-10%). System automatycznego odmulania wytwornicy pary oraz możliwość automatycznego całkowitego opróżnienia wytwornicy pary. Poziom wody w wytwornicy pary kontrolowany niezależnie od przewodności wody zasilającej. Programy sterylizacji parowej (134˚C i 121˚C) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach (program do ciężkiego załadunku), program sterylizacji instrumentów delikatnych, podatnych na szybkie zmiany ciśnienia (np. optyki) o regulowanej dynamice zmian ciśnienia w komorze oraz program przeciwprionowy. Programy testowe (Bowie Dick i Test Szczelności). Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. Zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym przy użyciu smartfona lub komputera pracy sterylizatorów przez serwis Wykonawcy oraz wyznaczony personel Zamawiającego. Optyczna informacja o błędach i awariach. Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. Sterownik urządzenia wyposażony po stronie załadowczej i rozładowczej w kolorowy graficzny ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy min. 10”. Po stronie załadowczej prezentacja w czasie rzeczywistym parametrów aktualnego procesu na ekranie sterownika oraz czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. Po stronie rozładowczej prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. Pomiar, prezentacja na ekranie sterownika oraz rejestracja na wydruku parametrów procesu – temperatura i ciśnienie w komorze z 2 niezależnych źródeł (2 czujniki ciśnienia i 2 czujniki temperatury w komorze, osobne dla każdego czujnika temperatury i ciśnienia układy przetwarzające) oraz temperatura płaszcza. Możliwość programowania automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator i samoczynnego wykonania testu szczelności. Komunikaty na ekranie sterownika oraz napisy/opisy umieszczone na urządzeniu w języku polskim. Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na ekranie sterownika oraz na wydruku prezentowane w języku polskim. Wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji w postaci gotowego raportu. Programowalna książka serwisowa w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego. Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem. Niezależny mikroprocesorowy system kontroli pracy sterownika zatrzymujący automatycznie proces w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego. Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. W panelu czołowym po stronie załadowczej manometry wskazujące ciśnienie w komorze oraz ciśnienie pary zasilającej. Komora prostopadłościenna, szlifowane i polerowane wewnętrzne powierzchnie komory. Lekka i energooszczędna konstrukcja komory - grubość ścian komory nie większa niż 6 mm. Komora, drzwi, płaszcz grzewczy, wytwornica pary, rama i orurowanie wykonane ze stali kwasoodpornej. Komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie czynności konserwacji i utrzymania czystości: - brak przewężenia światła komory przez kanał uszczelki, - łatwe do demontażu przez obsługę bez użycia narzędzi szyny i filtr drenu. Pierścieniowy płaszcz grzewczy komory ułatwiający okresową inspekcję spawów. Spawy łączące komorę z pierścieniami grzewczymi widoczne bezpośrednio po demontażu izolacji. Zawory procesowe sterowane pneumatycznie. Drzwi komory napędzane pneumatycznie lub elektrycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią one na opór. Drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej – automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania procesu. Przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie czystości. Uszczelka drzwi dociskana sprężonym powietrzem lub parą wodą. Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej. Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym. Układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody (np. wyrzutnik wodny – ejector). Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 2014/68/EU dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia. Potwierdzona certyfikatem EC. Budowa, konstrukcja i wykonanie sterylizatora winna być zgodna z normą PN-EN 285 / EN 285. Konstrukcja winna umożliwiać wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych przewidzianych w PN-EN 17665-1 / EN 17665-1. Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) Wyposażenie: 1) Wózek transportowo - załadunkowy o stałej wysokości załadunku dopasowany rozmiarami do oferowanego urządzenia, wyposażony w system załadunkowy dla koszy będących w posiadaniu Zamawiającego o wymiarach 600x400x200 mm (załadunek koszy sterylizacyjnych bez stosowania pośrednich wózków/regałów wsadowych bezpośrednio na szynach w komorze) - łącznie 2 szt. (1 wózek do załadunku i 1 wózek do rozładunku dwóch urządzeń) 2) Kosz do sterylizacji z drutu ze stali nierdzewnej, z możliwością ustawiania jeden na drugim oraz po złożeniu uchwytów do składowania jeden w drugim o wymiarach 600x400x100 mm (+/- 2%) - łącznie 10 szt. PARAMETRY PUNKTOWANE: Powierzchnie wewnętrzne komory polerowane o współczynniku Ra nie większym niż 0,35 µm – 3 pkt. System automatycznego odgazowania wody zasilającej wytwornicę pary bez jej podgrzewania – 3 pkt. Konstrukcja urządzenia umożliwia jego transport w obrębie szpitala przez drzwi o szerokości 90 cm. - 4 pkt. | 2 |  |  |
| 11 | Sterylizator niskotemperaturowy na nadtlenek wodoru z dwoma fazami generowania plazmy. Urządzenie przelotowe, dwudrzwiowe, do zabudowy w jedną ścianę. Sterylizator przeznaczony do sterylizacji niskotemperaturowej instrumentów wrażliwych na wysoką temperaturę. Komora prostopadłościenna o pojemności użytkowej nie mniejszej niż 100 litrów (+/- 2%). Wymiary użytkowe komory (minimalne): - szerokość 40 cm, - długość 70 cm, - wysokość 40 cm. Drzwi otwierane i zamykane automatycznie, przesuwne w pionie. Drzwi otwierane i zamykane przy pomocy przycisku na ekranie dotykowym. Czynnik sterylizujący - nadtlenek wodoru, stężenie min. 58%. Plazma generowana bezpośrednio w komorze sterylizacyjnej minimum dwukrotnie podczas każdego procesu w celu usunięcia pozostałości czynnika w całej objętości wsadu. Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi po obu stronach urządzenia Wymiary zewnętrze urządzenia (maksymalnie): - szerokość 70 cm, - głębokość 100 cm, - wysokość 200 cm. Sterownik wyposażony w kolorowy ekran dotykowy (wybór funkcji poprzez naciśnięcie odpowiedniego pola ekranu) o przekątnej min. 7” Funkcja zdalnej diagnostyki urządzenia realizowana w czasie rzeczywistym. Obsługiwana przez jednostkę serwisową na terenie kraju. Wbudowana drukarka parametrów procesu alfanumeryczna Temperatura procesu sterylizacji maksymalnie do 55°C Min. 3 programy sterylizacji, w tym program do instrumentów elastycznych Wybór programów ze względu na stężenie czynnika sterylizującego pomiędzy 58% - 59% H2O2 a 85% - 90% H2O2 Urządzenie w trakcie cyklu sterylizacyjnego poprzez generowaną fazę plazmy usuwa pozostałości po czynniku sterylizującym w całej obbjętości komory. Identyfikacja nabojów sterylizujących za pomocą technologii RFID Możliwość stosowania opakowań sterylizacyjnych i testów różnych producentów. Urządzenie wyposażone w złącze do komunikacji sieciowej. Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz, moc max. 3,5 kW Wykonanie zgodnie z normą EN ISO 14937, załączyć deklarację zgodności producenta Zgodność z dyrektywą 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrowa notyfikacja Wyposażenie: 1) Kosz ze stali nierdzewnej dedykowany do komory urządzenia – 2 szt. 2) Inkubator testów biologicznych – 1 szt. 3) Przyrząd PCD o długości i średnicy zalecanej przez producenta urządzenia – 1 szt. 4) Zestaw materiałów eksploatacyjnych: - Test biologiczny (min. 25 szt.), - Test chemiczny (min. 200 szt.), - Kaseta / Nabój z czynnikiem sterylizacyjnym (ilość wystarczająca na wykonanie min. 50 procesów). PARAMETRY PUNKTOWANE: Komora sterylizatora wykonana ze stali kwasoodpornej – 5 pkt. System podawania czynnika sterylizującego z kasety lub naboju, umożliwiający wykonanie min. 15 cykli bez konieczności wymiany zasobnika – 5 pkt. | 1 |  |  |
| 12 | Stanowisko do pakietowania, stelaż z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej, blat "ciepły” HPL o grubości min. 10 mm, stanowisko wyposażone w: moduł z 4 szufladami o szer. 600 mm po stronie lewej oraz 2 moduły o szer. 650-700 mm z szafką dwuskrzydłową z półką, stół posadowiony na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: długość 200 cm, szerokość 70 cm, wysokość 85 cm – sprawdzić z wymiarami w naturze przed dostawą i instalacją. Wszystkie wymiary +/- 10% | 1 |  |  |
| 13 | Stanowisko do pakietowania, stelaż z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej, blat "ciepły” HPL o grubości min. 10 mm, stanowisko wyposażone w: moduł o szer. 1100-1200mm z szafką dwuskrzydłową z półką z lewej strony, stół posadowiony na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Wymiary: długość 200 cm, szerokość 70 cm, wysokość 85 cm – sprawdzić z wymiarami w naturze przed dostawą i instalacją. Wszystkie wymiary +/- 10% | 1 |  |  |
| 14 | Lampa z soczewką podświetlaną. Średnica soczewki 125 mm (±10%), powiększenie minimalne +3 dioptrie, wyposażona w osłonę soczewki przed zanieczyszczeniem w czasie kiedy lampa nie jest używana, podświetlenie na całym obwodzie soczewki, do umocowania na stole, zasilanie 230V, 50 Hz, konstrukcja wykonana z materiału zabezpieczonego przed działaniem korozji | 1 |  |  |
| 15 | Dystrybutor rękawów foliowo-papierowych z obcinarką, minimalna długość cięcia 120 cm, konstrukcja wykonana ze stali gatunku min. AISI 304 lub lakierowana proszkowo, skuteczne cięcie podczas przesuwania noża w obu kierunkach | 1 |  |  |
| 16 | Zgrzewarka rolkowa do opakowań (rękawów) papier - folia z drukarką. Zgrzew ciągły o dowolnej długości. Automatyczny start – stop napędu. Szerokość zgrzeiny min. 10 mm. Szybkość zgrzewania 120-170 mm/s. Regulacja odległości zgrzewu od krawędzi rękawa. Regulacja szybkości zgrzewania z poziomu panelu sterowania. Regulacja nacisku zgrzewania z poziomu panelu sterowania. Elektroniczna regulacja i kontrola temperatury w zakresie od 100 do 200ºC. Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu. Zabezpieczenie przed uruchomieniem w przypadku niewłaściwej temperatury do osiągnięcia prawidłowego zgrzewu. Funkcja szybkiego startu - gotowość do pracy w czasie max. 3 minut. Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. Sterownik wyposażony w kolorowy panel dotykowy o przekątnej minimum 4”, Sterownik wyposażony w porty komunikacyjne: Ethernet oraz USB,. Wbudowana drukarka z 1 głowicą drukującą umożliwia drukowanie na opakowaniach podstawowych danych (oznaczenie wsadu, data pakowania, data ważności). Powierzchnia czołowa zgrzewarki wykonana w sposób higieniczny, łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. Zasilanie elektryczne jednofazowe. Maksymalna moc 0,55 kW. | 1 |  |  |
| 17 | Regał magazynowy ze stali nierdzewnej na kosze do sterylizacji o szer. 400mm, dług. 600 mm, 4 półki pełne Wymiary gabarytowe (±5%): długość 100 cm, szerokość 60 cm, wysokość 180 cm. | 1 |  |  |
| 18 | Regał magazynowy wiszący, listwowy, z zaczepami do zawieszenia 6 perforowanych półek drucianych lub koszy sterylizacyjnych, wykonany z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej, listwy o długości co najmniej 180 cm | 3 |  |  |
| 19 | Wózek do materiałów medycznych i narzędzi chirurgicznych z dwoma pojemnikami z uchwytami i z pokrywą z uszczelką: 1 x GN1/1 h=200mm i 1 x GN1/3 h=200mm, blaty zagłębione Wymiary gabarytowe (±5%): długość 87 cm, szerokość 36 cm, wysokość 85 cm, | 4 |  |  |
| 20 | Taboret roboczy. Pneumatyczna regulacja wysokości siedziska, podstawa wyposażona w kółka, bieżnie kół wykonane z niebrudzącego materiału, podparcie dla nóg na całym obwodzie, regulowany kąt ustawienia oparcia, powierzchnie zewnętrzne zmywalne, odporne na działanie roztworów środków do dezynfekcji powierzchniowej wykonane z trwałego polipropylenu | 3 |  |  |
| 21 | Komputerowy system rejestracji i archiwizacji w czasie rzeczywistym parametrów procesu dla sterylizatorów parowych, sterylizatora niskotemperaturowego oraz myjni dezynfektorów. W skład systemu wchodzi minimum: oprogramowanie umożliwiające podłączenie sterowników oferowanych urządzeń oraz niezbędne wyposażenie komputerowe o parametrach niezbędnych dla oferowanego systemu: - komputer All-in-One, - klawiatura bezprzewodowa, - mysz komputerowa bezprzewodowa, - kolorowa drukarka laserowa, format wydruku A4 - UPS dla proponowanego zestawu komputerowego, Oprogramowanie musi zapewniać: komunikację w języku polskim, rejestrację parametrów procesu w czasie rzeczywistym, podgląd stanu bieżącego urządzenia podczas pracy oraz przestoju, informacje statystyczne rodzaju przeprowadzonych procesów oraz ilości przeprowadzonych procesów prawidłowych oraz nieprawidłowych. PARAMETRY PUNKTOWANE: Wspólny wytwórca sterylizatorów parowych, sterylizatora niskotemperaturowego, myjni-dezynfektorów oraz systemu komputerowego. Jako wspólny wytwórca rozumiany jest wytwórca lub grupa wytwórców należąca do jednej grupy kapitałowej, widniejący w certyfikatach urządzenia jako producent. - 10 pkt. | 1 |  |  |
| 22 | Regał z półkami ażurowymi wykonany z chromowanej stali. Odporny na korozję. Półki ażurowe – 5 szt. Możliwość regulacji położenia półek. Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie +/- 1cm. Wymiary gabarytowe (± 2cm): długość 120 cm, głębokość 45 cm, wysokość 180 cm, | 3 |  |  |
| 23 | Regał z półkami ażurowymi wykonany z chromowanej stali. Odporny na korozję. Półki ażurowe – 5 szt. Możliwość regulacji położenia półek. Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie +/- 1cm. Wymiary gabarytowe (± 2cm): długość 150 cm, głębokość 45 cm, wysokość 180 cm, | 1 |  |  |
| 24 | Metalowa szafa ubraniowa z blachy stalowej malowanej proszkowo, wymiary +/- 2cm wys. x szer. x głęb.: 180 x 60 x 49 cm, 2 sekcje o szerokość 30 cm +/- 2cm , wyposażenie: pręt z tworzywa sztucznego, 2 haczyki na ubrania | 3 |  |  |
| 25 | Zlew porządkowy niski, rant z tyłu, krata do stawiania wiadra, wykonany ze stali nierdzewnej, bateria ścienna z ruchomą wylewką, wymiary +/- 2cm: szer. 50 cm, gł. 50 cm, wys. 50 cm | 1 |  |  |
| 26 | Zamykany wózek transportowy: Pojemność: 6 jednostek o wymiarach 60 x 40 x 25 cm, higieniczne wykonanie ze stali nierdzewnej, drzwi wyposażone w zamek z kluczem, wewnątrz półki z regulowanym położeniem, wyposażony w drzwi uchylne zlokalizowane na długim boku, drzwi otwierane i blokowane w pozycji otwartej, 4 skrętne koła o średnicy 100÷150 mm, dwa koła z funkcją blokady kierunku jazdy oraz dwa wyposażone w hamulec, bieżnie kół wykonane z niebrudzącego materiału | 1 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

..............................................................

Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy