Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ORAZ WYMAGANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

APARAT OCT DO TYLNEGO ODCINKA OKA

| L.p. | Parametr/Warunek/Wartość graniczna | Wymagania | Parametry oferowane opis lub potwierdzenie wartości granicznej/ spełnienie wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | OFEROWANY APARAT |  | podać nazwę typ/model/ producenta |
| 1 | Obrazowanie struktur tylnego odcinka | przekroje wzdłuż osi gałki ocznej |  |
| 2 | Metoda badania | spektralna |  |
| 3 | Długość fali lasera diagnostycznego | 840 nm, +/- 10nm |  |
| 4 | Rozdzielczość osiowa | ≤ 5 µm |  |
| 5 | Rozdzielczość poprzeczna | ≤ 15 µm |  |
| 6 | Szybkość skanowania | co najmniej 27.000 A-skanów na sekundę |  |
| 7 | Głębokość A-skanu w tkance | co najmniej 2 mm |  |
| 8 | Fiksator | tak, proszę podać typ |  |
| 9 | System archiwizacyjny wykonanych badań | tak, opis systemu archiwizacji |  |
| 10 | Podgląd dna oka w czasie ustawiania i akwizycji obrazu | tak |  |
| 11 | Lokalizacja wykonanego skanu | widoczna na podglądzie dna oka |  |
| 12 | Zakres wady wzroku | ± 20 dioptri |  |
| 13 | Pole widzenia | min 30st pionowo i poziomo |  |
| 14 | Funkcja TRACKINNG | tak |  |
| 15 | Pomiar grubości siatkówki | automatyczny |  |
| 16 | Mapa grubości siatkówki | tak |  |
| 17 | Analiza skanów (¦) | możliwość kolejnych badań dokładnie w tym samym punkcie |  |
| 18 | Analiza skanów (¦¦) | możliwość porównania min. 2 badań w tym samym punkcie |  |
| 19 | Analiza tarczy nerwu wzrokowego | tak |  |
| 20 | Pomiar grubości warstwy włókien nerwowych | automatyczny |  |
| 21 | Tworzenie map grubości włókien nerwowych | automatyczne |  |
| 22 | Analiza progresji zmian jaskrowych | tak |  |
| 23 | Normatywna baza danych dla grubości włókien nerwowych | wbudowana |  |
| 24 | Normatywna baza danych dla komórek zwojowych | wbudowana |  |
| 25 | Możliwość przeniesienia i funkcjonalnej adaptacji z aparatu Cirrus HD-OST 4000 | tak |  |
| II. | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1 | Stolik elektro-mechaniczny | tak | podać nazwę typ/model |
| 2 | Kolorowa drukarka | tak | podać nazwę typ/model |
| III. | WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |
| 1 | Rok produkcji | Min 2018 r. |  |
| 2 | Certyfikat użytkowania w Polsce i w UE | tak, dołączyć certyfikat |  |
| 3 | Gwarancja na cały sprzęt i oprogramowanie | co najmniej 24 miesiące |  |
| 4 | Gwarancja produkcji części zamiennych | 10 lat |  |
| 5 | Czas oczekiwania na serwis | do 24 godz. |  |
| 6 | Język oprogramowania | polski lub angielski |  |
| 7 | Instrukcja obsługi | język polski oraz angielski |  |
| 8 | Szkolenie personelu | minimum 2 godziny |  |
| 9 | Paszport techniczny | przy dostawie |  |

* Należy wpisać wszystkie informacje charakteryzujące parametr lub element składowy

oferowanego sprzętu, a w przypadku jeśli część składową można określić za pomocą modelu

czy też numeru katalogowego należy wpisać również te informacje.

...............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy