Warszawa, dnia 03.06.2013 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP – 1901/13

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/08/2013

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych

Informujemy, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, następującej treści:

1. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 soczewkę PMMA do fiksacji śródtwardówkowej o długości całkowitej 13,0 mm, średnicy części optycznej 6,5 mm i angulacji 10° ?

Odpowiedź: Tak. Taka soczewki zostanie dopuszczona do testowania.

2. Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 soczewkę przedniokomorową PMMA o zakresie dioptrii: od +7,0D do +30,0D ?

Odpowiedź: Tak.

3. Pakiet nr 4

Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 4 soczewki wewnątrzgałkowej zwijalnej jednoczęściowej, akrylowej, hydrofobowej, z przednią częścią asferyczną, a  tylną częścią sferyczną, z zestawem do implantacji:

- średnica optyczna  6,0 mm;

- długość całkowita 13 mm

- stopień uwodnienia mniejszy niż 0,4 %;

- angulacja 0º;

- dioptraż od +1 D do +10.0 D, narastający co 1 D, od  +10 D do +27 D narastające co 0,5 D i w zakresie od +27 D do +30 D co 1 D;

- implantacja przez cięcie równe lub większe niż 2,2 mm

- indeks refrakcji 1,52,

- filtr UV oraz filtr światła niebieskiego, barwiona na poziomie polimeru poprzez impregnację monomerami

- krawędzie części optycznej i dwóch części haptycznych z efektem piaskowania  zapobiegającego PCO jak i odbiciom światła (efekt halo)

- ostre krawędzie na całym  obwodzie części optycznej i częściach haptycznych (360º)

- Soczewka z hydrofobowego materiału pozyskiwanego w procesie re-cross-linkingu tworzącego gęstą sieć polimerów zapobiegającą powstawaniu  mikro wakuoli i blaknięciu soczewki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiej soczewki.

4. Pakiet nr 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 wymaga soczewki posiadającej filtr światła niebieskiego oraz asferyczną optykę zgodnie z najlepszymi standardami obowiązującymi w okulistyce ?

Odpowiedź: Nie.

5. Pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 soczewkę bez filtra światła niebieskiego ?

Odpowiedź: Tak, z zastrzeżeniem, że preferowane będą soczewki z filtrem światła niebieskiego

6. Pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 soczewkę hydrofilną z powłoką hydrofobową ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiej soczewki.

7. Pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8 soczewkę trzyczęściową fabrycznie załadowaną do jednorazowego injectora, zakres dioptrii: od +10,0D do +28,0D, długość całkowita soczewki 12,5 mm, angulacja 7° ?

Odpowiedź: Tak.

8. Pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 soczewkę w komplecie z jednorazowym zestawem implantacyjnym złożonym z jednorazowego cartridge i jednorazowego injektora, zamiast jednego zestawu do implantacji wielorazowego użytku: injektor + pęseta ?

Odpowiedź: Tak.

9. Pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 soczewkę z cartridgem umożliwiającym implantację przez cięcie 2,6mm ?

Odpowiedź: Taka soczewka nie będzie dopuszczona.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie wymaganego terminu ważności soczewek z 24 miesięcy do 12 miesięcy od daty dostawy?

Odpowiedź: Minimalny termin ważności określony w SIWZ pozostaje bez zmian.

11. Czy Zamawiający przewiduje utworzenie depozytu soczewek ?

Odpowiedź: Nie.

12. Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści soczewki hydrofobowe z filtrem światła niebieskiego o stopniu uwodnienia 4,9%- uwodnienie wynika z przechowywania soczewki w kontenerku z płynem fizjologicznym? Soczewki asferyczne, jednoczęściowe o dioptrażu od 10,0D do 30,0D z krokiem co 0,5D, współczynniku refrakcji 1,52, długości całkowitej 11,40mm, długości części optycznej 6,0mm, angulacji 5°

Odpowiedź: Zamawiający dopuści takie soczewki.

13. Pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści soczewki o dioptrażu od 10,0D do 30,0D z krokiem co 0,5D, długości całkowitej 11,40mm, angulacji 5°, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopusci takie soczewki.

14. Pakiet nr 11

Czy Zamawiający dopuści soczewki o dioptrażu od 15,0 - 25,0D (co 0,5D)- optyka dwuwypukła, zakres cylindra 1,0 do 3,5D z krokiem co 0,5D oraz od 4,0D do 6,0D z krokiem co 1,0D, średnica całkowita 12,50 mm, średnica optyczna 6,0mm?

Odpowiedź: Nie. Takie soczewki nie będą dopuszczone

15. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tym pakiecie soczewek:

od -10.0 do -4.0 D (płaskowklęsła)

od -3.0 do +3.0 D (meniskowa)

od +4.0 do +34.0 D (dwuwypukła),  przy zachowaniu pozostałych parametrów ?

Odpowiedź: Tak.

16. Pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tym pakiecie soczewki o angulacji 5 stopni w

zakresie Dioptrii od -5.0 do +5.0 D,  przy zachowaniu pozostałych parametrów ?

Odpowiedź: Tak.

17. Pakiet nr 11

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania soczewki zbudowanej z akrylu hydrofobowego z chromoforami filtrującymi promieniowanie UV i światło niebieskie ?

Odpowiedź: Soczewka z akrylu hydrofobowego – wymagana, natomiast dodatkowe filtry światła nie są wymagane.

INFORMACJA

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają ilości soczewk określone w niżej wymienionych pakietach:

Pakiet nr 4    – zwiększa się ilość z 1000 szt. na 1500 szt.

Pakiet nr 6    – zmniejsza się ilość z 2500 szt. na 1500 szt.

Pakiet nr 11  – zwiększa się ilość z 10 szt. na 50 szt.

Prosimy o dokonanie stosownych korekt w formularzu asortymentowo-cenowym.

Wtej sytuacji zmianie ulega wysokość wadiów ustalona dla tych pakietów.

Pakiet nr 4    – obowiązuje wadium w wysokości - 5 500,00 zł

Pakiet nr 6    – obowiązuje wadium w wysokości - 5 000,00 zł

Pakiet nr 11  – obowiązuje wadium w wysokości -    700,00 zł

Naczelny Lekarz Szpitala

dr Grażyna Broniek